广州市黄埔区市场监督管理局

行政处罚决定书

穗埔市监综二处字〔2019〕18号

当事人：广州汇特医疗科技有限公司；

主体资格证照名称：营业执照；

统一社会信用代码（注册号）：91440116578043664c；

住所（住址）：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道182号创新大厦C3区1103单元；

法定代表人：胡纯称；

身份证（其他有效证件）号码：*

联系电话：            其他联系方式：*

联系地址：*

2019年3月27日国家药品监督管理局委托上海市医疗器械检测所对你（单位）生产的注射泵（型号规格：WIT-301A,产品批号：20190115）抽检，检验机构2019年7月12日出具《检验报告》（报告编号：国医检（设）字GYJ2019第 27号），判定被检样品不符合GB9706.27-2005中50.102的要求，不符合粤械注准20172540403产品技术要求中2.11的要求，判定该医疗器械不符合标准规定。具体不符合项目分别为“工作数据的准确性”不符合技术要求及“报警要求”不符合要求。

2019年8月8日，我局向你（单位）送达了检验不合格检验报告书，你（单位）未在法定期限内提出复验申请。我局于2019年8月29日对你（单位）的此行为予以立案调查。

经调查核实，你（单位）是于2019年3月生产（20119年3月27日生产完成）上述注射泵，生产数量1台，每台货值*元，货值金额不足1万元。

上述事实，主要有以下证据证明：

1、2019年3月27日医疗器械/药包材抽样记录及凭证(抽样编号：44-19-30180-28-08)1份；

2、上海市医疗器械检测所检验报告（报告编号：国医检（设）字GYJ2019第 27号）1份；

3、2019年8月8日送达告知书1份；

4、2019年8月8日《现场检查笔录》1份；

5、当事人营业执照（副本）复印件（统一社会信用代码：91440116578043664C）；中华人民共和国医疗器械注册证（注册号：粤械注准20172540403）复印件；医疗器械生产许可证（编号：粤食药监械生产许201112113号）复印件各1份；

6、注射泵医疗器械技术要求（编号粤械注准20172S40403）1份；

7、2019年9月10日《责令改正通知书》及送达回执；各1份；

8、《关于2019年国家医疗器械抽检不合格的情况说明》1份；

9、当事人提交的生产批记录、出厂检测单各1份；

10、产品发票复印件1份；

11、2019年9月10日《询问调查笔录》1份；

12、《关于2019年国家医疗器械抽检样机的声明》；

13、《委托书》及被委托人身份证复印件各1份。

2019年11月15日,我局向你（单位）发出《行政处罚告知书》（穗埔市监综二告字〔2019〕18号），告知拟对你（单位）作出处罚决定的事实、理由、依据和处罚内容，并告知你（单位）具有陈述、申辩的权利，你（单位）在法定期限内未提出任何陈述、申辩理由。

你（单位）生产不符合强制性标准和经注册的产品技术要求的医疗器械的行为违反了《医疗器械监督管理条例》第二十四条第一款“医疗器械生产企业应当按照医疗器械生产质量管理规范的要求，建立健全与所生产医疗器械相适应的质量管理体系并保证其有效运行；严格按照经注册或者备案的产品技术要求组织生产，保证出厂的医疗器械符合强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求。”的规定。

鉴于你（单位）本次违法行为未造成实际危害后果，且能配合我局查处违法行为，根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条的规定，可以从轻处罚。

依据《医疗器械监督管理条例》第六十六条第一款“有下列情形之一的，由县级以上人民政府食品药品监督管理部门责令改正，没收违法生产、经营或者使用的医疗器械；违法生产、经营或者使用的医疗器械货值金额不足1万元的，并处2万元以上5万元以下罚款；（一）生产、经营、使用不符合强制性标准或者不符合经注册或者备案的产品技术要求的医疗器械的”的规定，我局决定对你（单位）从轻行政处罚如下：

1、没收注射泵（型号规格：WIT-301A,产品批号：20190115）1台；

2、罚款2.1万元。

你（单位）应在接到本行政处罚决定书之日起十五日内前往非税收入代收银行办理缴纳罚款手续。逾期不缴纳的，从逾期之日起，可每日按罚款额的百分之三加处罚款，并依法申请人民法院强制执行。

如你（单位）不服本处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起60日内向广州市市场监督监督管理局（地址：广州市天河路112号，联系电话：020-85596566）或者广州市黄埔区人民政府(地址为广州市黄埔区香雪三路1号D栋一楼121A、联系电话：82378878）申请行政复议，也可以在六个月内依法向广州铁路运输法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行。

广州市黄埔区市场监督管理局

（印 章）

2019年 11月20日

（市场监督管理部门将依法向社会公示本行政处罚决定信息）