广州市黄埔区市场监督管理局

行政处罚决定书

穗埔市监综二处字〔2020〕第3号

当事人：广州欧浦瑞医疗科技有限公司

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码（注册号）：914401167973921196

住所（住址）：广州经济技术开发区开发大道蓝玉四街9号四号厂房第四层B区

法定代表人（负责人、经营者）：余祝凌

身份证（其他有效证件）号码：

联系电话：

联系地址：

受原广东省食品药品监督管理局委托，国家食品药品监督管理局广州医疗器械质量监督检验中心对当事人生产的型号为UPR-200，批号为2001801032的输液控制器进行抽样检验。检验机构出具《检验报告》（报告编号SJ18050007）显示受检样品静电放电（ESD）抗扰度试验项目不符合GB9706.21-2005中36.202.1规定，综合判定不合格。当事人构成生产不符合强制性标准的医疗器械的行为。

经查明，当事人于2018年5月16日生产型号为UPR-200，批号为2001801032的输液控制器共1台，交检验机构抽样检验后由检验机构保管，现场无该批次产品库存，我局未实施强制措施。经调查同型号产品售价为1400元/台，总货值为1400元，涉案批次产品未对外销售，无违法所得。

上述事实，主要有以下证据证明：

（一）《现场笔录》2份、《询问笔录》1份。

（二）广州欧浦瑞医疗科技有限公司《营业执照》（统一社会信用代码914401167973921196）、《医疗器械生产许可证》（粤食药监械生产许20172921）、《医疗器械注册证》（证书编号：粤械注准20172540558）、《第二类医疗器械经营备案凭证》（备案号：粤穗食药监械经营备20164008号）、《企业情况说明》、《UPR-200输液控制器使用说明书》、《医疗器械产品技术要求》（编号：粤械注准20172540558，产品名称：输液控制器，产品规格：UPR-200）、授权委托书、企业法人、注册专员身份证复印件。

（三）国家食品药品监督管理局广州医疗器械质量监督检验中心《检验报告》（报告编号SJ18050007）、广东省医疗器械质量监督检验所《关于广州欧浦瑞医疗科技有限公司输液控制器监督抽检情况说明的函》（粤医械函[2019]23号）。

（四）国家食品药品监督管理局广州医疗器械质量监督检验中心《检验报告》（报告编号ZC15030178）、国家食品药品监督管理局广州医疗器械质量监督检验中心《检验报告》（报告编号ZC15030178-E）、国家食品药品监督管理局广州医疗器械质量监督检验中心《检验报告》（报告编号ZC15030178-1）。

（五）批号为2001801032，型号为UPR-200的输液控制器生产记录、检验记录，型号为UPR-200的输液控制器的其他批次产品销售发票。

（六）广州欧浦瑞医疗科技有限公司《输液控制器复检情况说明》（日期：2019年10月15日）、《UPR输液控制器复检结果不合格情况说明》（日期：2019年12月24日）、《医疗器械抽样检验不合格整改报告》（日期：2019年12月24日）、《说明》（2020年2月3日）。

2020年2月18日，本局向当事人发出《行政处罚告知书》（穗埔市监综二告字〔2020〕3号），告知当事人本局拟对其作出处罚决定的事实、理由、依据和处罚内容,并告知当事人具有陈述、申辩的权利。当事人在法定期限内未提出任何陈述、申辩理由。

当事人生产不合格医疗器械输液控制器的行为违反了 《医疗器械监督管理条例》第二十四条第一款“医疗器械生产企业应当按照医疗器械生产质量管理规范的要求，建立健全与所生产医疗器械相适应的质量管理体系并保证其有效运行；严格按照经注册或者备案的产品技术要求组织生产，保证出厂的医疗器械符合强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求。”的规定。

鉴于当事人积极配合调查，生产的涉事医疗器械并未实际销售，未造成危害后果。根据《医疗器械监督管理条例》第六十六条第一项“有下列情形之一的，由县级以上人民政府食品药品监督管理部门责令改正，没收违法生产、经营或者使用的医疗器械；违法生产、经营或者使用的医疗器械货值金额不足1万元的，并处2万元以上5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额5倍以上10倍以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至由原发证部门吊销医疗器械注册证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证：（一）生产、经营、使用不符合强制性标准或者不符合经注册或者备案的产品技术要求的医疗器械的”及《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第（四）项：“当事人有下列情形之一的，应当依法从轻或者减轻行政处罚: （四）其他依法从轻或者减轻行政处罚的”，我局决定对当事人从轻行政处罚如下：

（一）责令整改上述违法行为。

（二）没收违法批号为2001801032，型号为UPR-200的输液控制器1台。

（三）罚款20000元。

你（单位）应在接到本《处罚决定书》之日起十五日内前往非税收入代收银行办理缴纳罚款手续。逾期不缴纳的，根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条的规定，从逾期之日起，可每日按罚款额的3%加处罚款，并将依法申请人民法院强制执行。

如你（单位）不服本行政处罚决定，可在接到本行政处罚决定书之日起60日内向广州市黄埔区人民政府或广州市市场监督管理局申请复议，复议机关地址和电话分别为广州市黄埔区水西路12号A栋2楼公共法律服务中心、电话020-82378878，广州市天河区天河路112号，电话：85590146。也可以收到本决定书之日起6个月内向广州铁路运输法院提起行政诉讼。申请行政复议或提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行。

广州市黄埔区市场监督管理局

2020年2月24日

（市场监督管理部门将依法向社会公示本行政处罚决定信息）

本文书一式三份，一份存档，一份送达，一份必要时交人民法院强制执行。